电热鼓风干燥箱常见故障

电热鼓风干燥箱为箱式干燥设备，又名烘干箱，主要适用于工厂、大专院校、化工、医疗及科研单位，作非易燃易爆及非挥发性物品的干燥、烘焙热处理、消毒及保湿。使用环境要求：温度(5～35)℃，湿度≤85％RH，周围无强烈振动，无腐蚀性气体和易燃易爆气体存在。

而企业因生产环境所限，难免会对干燥箱的仪器寿命和性能指数产生影响，从而干扰了正常的生产及化验过程。为了提高工作效率，熟练掌握干燥箱故障及排除方法，就成了生产及化验过程中员工必不可少的技能。

电热鼓风干燥箱常见故障及排除方法如下：

▲不升温

①仪器设定工作温度未调整好

排除方法：仪表设定工作温度小于于环境温度值时，设备不会工作。请调整好仪表设定工作温度。

②加热开关未开

排除方法：根据工作温度需要选择并接通加热开关。

③电热丝接点接触不良或电热丝断

排除方法：电热丝接触不良时请旋紧电热丝接点螺母。电热丝断则需更换电热丝。

④继电器(或接触器)触点接触不良

排除方法：清洁继电器(或接触器)的触点。

⑤传感器断路

排除方法：接通传感器电路。

⑥仪表损坏

排除方法：更换仪表。

▲温度达到设定值后仍大幅度上冲

①传感器短路

排除方法：排除传感器短路故障或更换传感器。

②仪表损坏

排除方法：更换仪表。

⑧温保开关调整不当

排除方法：严格按说明书要求调整温保开关报警温度值。

④继电器(或接触器)触点已熔蚀

排除方法：更换继电器(或接触器)。

▲温度波动过大

①环境温度变化过大

排除方法：改善环境条件，避免环境温度变化过大。

②供电电压变化过大

排除方法：采取稳压措施。

③仪表控制迟钝

排除方法：修理或更换仪表。

▲温度均匀度差

①鼓风电机不转

排除方法：排除鼓风电机电器回路故障。

②试品装载过密

排除方法：试品应按说明书要求装载，保证热空气在工作室内的正常循环。

③热空气泄漏

排除方法：调整门密封条在门槽内的高度至合适位置。

④出风口调节不当

排除方法：根据工作温度的高低及试品密度调节。

▲Ⅲ、Ⅳ型箱体带电

外接三相四线电源线的相位与设备不符排除方法：请根据设备标出的相位连接外接电源。